电热恒温水槽

使

用

说

明

书

生产商：宁国沙鹰科学仪器有限公司

运营商：沙鹰科学仪器（上海）有限公司

电热恒温水槽   说明书

一、产品概述

电热恒温水槽主要用于蒸馏、干燥、浓缩及温渍化学药品或生物产品，是各大中院校、科研企业事业单位实验室及化验室的常规必备产品。

- 二、产品特点

- 采用不锈钢内胆，外观新颖美观。

2.数显、微电脑控制，带定时功能。

3.超温声光跟踪报警，使样品得到可靠保护。

4.采用不锈钢内胆和顶盖，防腐蚀，易清洁。

5.多段可编程控制器（选配）

微电脑程序控制器，时间及升温速率，以极快的速度进行恒温试验。

可预设7段63步可编程序，每段9步，每段设置时间1~99小时59分。可预设开机和关机时间，循环泵转速可调。

多段可编程控制，菜单式操作界面，可以简化复杂的实验过程，真正实现自动控制和运行。

- 三、产品结构

本产品采用水槽式，内外胆均采用进口不锈钢板焊接，表面光亮耐磨，电热管夹在水中间，加热快，热效率高，耗电低，电子恒温范围：室温+5～99.9℃，根据使用需要可以调节定温。

- 四、技术参数

| 名称 |  | 电热恒温水槽 |
| --- | --- | --- |
| 型号 |  | DK-8AB |
| 恒温方式 |  | 底部加热水温自然对流传递 |
| 性 能 | 使用温度范围 | 室温+5~99.9℃ |
|  | 显示分辨率 | 0.1℃ |
|  | 温控精度 | ±0.1℃ |
|  | 温度波动度 | ±0.5℃ |
| 结 构 | 水槽 | 抗腐蚀304不锈钢 |
|  | 外壳 | 抗腐蚀304不锈钢 |
|  | 额定功率 | 1500W |
| 控 制 器 | 温度控制方式 | PID |
|  | 温度设定方式 | 触摸式按键设定 |
|  | 温度显示方式 | 三位数码管显示 |
|  | 加热方式 | U型加热管 |
|  | 附加功能 | 偏差修正、菜单按键锁定、停电补偿、停电记忆、PID可调 |
|  | 传感器 | 热敏电阻 |
| 安全装置 |  | 超温报警、短路保护、过热保护、声光报警 |
| 规格 | 内尺寸（mm） | 500*300*150 |
|  | 外尺寸（mm） | 570*370*400 |
|  | 开口尺寸（mm） | 500*300 |
|  | 内容积 | 22L |
|  | 上盖材质 | 304不锈钢 |
| 循环 | 带内循环泵 |  |

- 五、面板指示

“报警”指示

“加热”指示

“停止”指示

“运行”指示

“主界面”指示

“设定状态”指示

“自整定”指示

“测量值”指示

“设定值”指示

“分钟单位”指示

“小时单位”指示

“运行时间”指示

移位/自整定

增加/背光

减小/再运行

设 定

PV

----

【MAIN】

ALM!

HEAT

【AT】

【SET】

RUN

STOP

SV

TIME

----

M

H

【PCE-C6000】指示灯定义:

1．“【MAIN】”指示灯：在正常工作状态（非设定状态）下此灯点亮，反之熄灭；

2．“【SET】”指示灯：在设定状态下此灯点亮，反之熄灭；

3．“RUN”指示灯：在定时结束时此灯熄灭，反之常亮；

4．“STOP”指示灯：在定时结束时此灯点亮，反之熄灭；

5．“【AT】”指示灯：在运行系统自整定程序时此灯闪烁，反之熄灭；

6．“ALM!”指示灯：有温度上偏差报警或温度测量异常时此灯点亮，有温度下偏差报警时此灯闪烁，正常工作状态下此灯熄灭；

7．“HEAT”指示灯：加热有输出时此灯点亮，反之熄灭；

- 六、操作说明

1．控制器上电，显示窗上排显示【分度号和仪表型号】，下排显示【版本号】约2秒后进入到正常显示状态。

2．温度及时间的参看与设定

1）若无定时功能：

点击【设定】键，进入到温度设定状态，显示窗上排显示提示符“SP”，下排显示温度设定值，可通过【增加】、【减小】和【移位】修改到所需的设定值；再点击【设定】键，退出此设定状态，修改的设定值自动保存。

2）若有定时功能

点击【设定】键，进入到温度设定状态，显示窗上排显示提示符“SP”，下排显示温度设定值，修改方法同上；再点击【设定】键，进入到时间设定状态，显示窗上排显示提示符“ST”，下排显示时间设定值；再点击【设定】键，退出此设定状态，修改的设定值自动保存。

当时间设为“0”时，表示没有定时功能，仪表连续运行，显示窗下排显示温度设定值；当设定时间不为“0”时，显示窗口下排显示运行时间，“表示符”点亮，开始计时时，“表示符”闪烁，计时时间到，运行结束，显示窗下排显示“End”，蜂鸣器断续鸣叫EST秒（详见内部参数表-2）后停止鸣叫。定时运行结束后，长按【减小】键3秒可重新启动运行。

说明：对于PCE-C6000型仪表，“表示符”为“时间单位”；

对于PCE-E6000型仪表，“表示符”为“下排显示个位小数点”。

3．温度测量值异常报警

若显示窗上排显示“----”，表示温度传感器故障或温度超过测量范围或控制器本身故障，控制器自动断开加热输出，蜂鸣器连续鸣叫，报警灯常亮，请仔细检查温度传感器及其接线。

4．上偏差超温报警时，蜂鸣器嘀嘀声鸣叫，“ALM”报警灯常亮，断开加热输出；下偏差超温报警时，蜂鸣器嘀嘀声鸣叫，“ALM”报警灯闪烁；若由于改变温度设定值而产生超温报警，“ALM”报警灯点亮，但蜂鸣器不鸣叫。

5．当蜂鸣器鸣叫时可按任意键消音。

6．【移位】键：在设定状态点击此键可使设定值移位闪烁修改；在正常显示状态下，长按此键

6秒可进入到温度自整定选择状态。

7．【减小】键：在设定状态点击此键可使设定值递减，长按此键可使设定值连续递减；在正常显示显示状态下，当定时运行结束后，长按此键3秒可重新启动运行。

8．【增加】键：在设定状态点击此键可使设定值递加，长按此键可使设定值连续递加。

- 七、系统自整定

当温度控制效果不理想时可进行系统自整定。自整定过程中温度会有较大过冲，用户在进行系统自整定前请充分考虑此因素。

在非设定状态下，长按【移位】键6秒后进入到系统自整定选择状态，上排显示自整定提示符“AT”，下排显示“oFF”，可点击【增加】或【减小】键选择显示“on”或“oFF”，在显示“on”时，点击【设定】键，仪表进入到系统自整定状态，【AT】指示灯闪烁，自整定完成后，【AT】指示灯停止闪烁，控制器会得到一组更佳的PID参数，参数值自动保存。在系统自整定过程中长按“移位”键6秒后可中止自整定程序。

在系统自整定过程中【设定】键无效。在系统自整定过程中无论是否有恒温时间设定，控制器显示窗下排总是显示温度设定值。

- 八、温度内部参数的参看与设定

在正常显示状态下，长按【设定】键约3秒，显示窗上排显示密码提示符“Lc”，下排显示密码值，通过【增加】、【减小】和【移位】键，修改到所需的密码值。再点击【设定】键，若密码值不正确，控制器自动返回到正常显示状态，若密码值正确，则进入到内部参数设定状态，再点击【设定】键可以依次修改各个参数。再长按【设定】键3秒，可以退出此状态，设定值自动保存。详见下表：

内部参数表 -1

| 参数指示 | 参数名称 | 参数功能说明 | （范 围） 出厂值 |
| --- | --- | --- | --- |
| Lc | 密码 | “Lc=3”时可查看并修改参数值。 | 0 |
| ALH | 上偏差 超温报警 | 当“温度测量值＞温度设定值+HAL”时，有上偏差超温报警（参见五.4）。 | (0～100.0℃) 20.0 |
| ALL | 下偏差 超温报警 | 当“温度测量值＜温度设定值-ALL”时，有下偏差超温报警（参见五.4）。 说明：当“ALL=0”时，下偏差报警无效。 | (0～100.0℃) 0 |
| P | 比例带 | 时间比例作用调节。 | 注1 |
| I | 积分时间 | 积分作用调节。 | (1～2000秒) 200 |
| d | 微分时间 | 微分作用调节。 | (0～1000秒) 200 |
| T | 控制周期 | 加热控制周期。 | (1～60秒) 5 |
| Pb | 测量温度偏差修正 | 通常用来修正低温测量时产生的误差。 Pb=实际温度值-仪表测量值 | (-50.0～50.0℃) 0 |
| PL | 测量温度斜率修正 | 通常用来修正高温测量时产生的误差。 PL= 1000 * （实际温度值-仪表测量值）÷ 仪表测量值 | (-999～999) 0 |
| Addr |  | 预留，无效。 |  |
| Loc | 设定锁 | 0：可以修改温度或时间设定值； 1：禁止修改温度或时间设定值。 | (0～1) 0 |

注1： CU50型： （0.1～100.0℃） 20.0；  其它： （0.1～300.0℃） 35.0

内部参数表 -2

| 参数指示 | 参数名称 | 参数功能说明 | （范 围） 出厂值 |
| --- | --- | --- | --- |
| Lc | 密码 | “Lc=9”时可查看并修改参数值。 | 0 |
| ndA | 温度 报警方式 | 0：只有温度上偏差超温报警； 1：同时有温度上、下偏差超温报警； | (0～1) 0 |
| ndc | 温度控制方式 | 0：模糊PID控制； 1：位式控制 | (0～1) 0 |
| dE1 | 位式控制 上偏差 | 当“温度测量值＞温度设定值＋dE1”时，关断加热输出； 当“温度测量值＜温度设定值－dE2”时，开启加热输出。 说明：此参数仅位式控制时有效。 | (0～100.0℃) 0 |
| dE2 | 位式控制 下偏差 |  | (0～100.0℃) 0 |
| ndT | 定时方式 | 0：无定时功能； 1：恒温定时； 2：开机定时 | (0～2) 1 |
| Hn | 恒温计时方式 | 0：分钟计时；1：小时计时 | (0～1) 0 |
| SPd | 恒温偏差 | 当“温度测量值≥温度设定值－SPd”时，认为进入恒温状态。 | (0.1～100.0℃) 0.5 |
| SPT | 恒温 提示时间 | 当进入到恒温状态时，蜂鸣器提示时间。 注：当“SPT=9999”时，表示永久提示。 | (0～9999秒) 0 |
| EST | 定时结束 提示时间 | 当定时结束后，蜂鸣器提示时间。 注：当“EST=9999”时，表示永久提示。 | (0～9999秒) 60 |
| EH | 定时结束是否继续恒温控制 | 0：定时结束后关断加热输出； 1：定时结束后继续恒温控制。 | (0～1) 0 |
| ndo |  | 预留，无效。 |  |
| oPn | 门控功能 | 0：关闭开门判断功能； 1：开启开门判断功能。 注2 | (0～1) 0 |
| nP | 最大功率输出 | 加热输出的最大功率百分比。 | (0～100%) 100 |
| Co | 关断加热输出偏差 | 当“温度测量值≥温度设定值+Co”时，关断加热输出。 说明：此参数仅PID控制时有效。 | (0～100.0) 50.0 |
| SPL | 最小温度 设定值 | 温度设定值的最小值。 | 注3 |
| SPH | 最大温度 设定值 | 温度设定值的最大值。 | 注4 |

注2： 为避免误判，对于无需开门判断或降温很快的系统，请选择关闭开门判断功能。

注3： PT100型： （-50.0～50.0℃） 0；  其它： （0～50.0℃） 0

注4： PT100型： （SPL～400.0℃） 300.0；  CU50型： （SPL～100.0℃） 100.0；

E/K型热电偶： （SPL～600.0℃） 300.0；

内部参数表 -3

| 参数指示 | 参数名称 | 参数功能说明 | （范 围） 出厂值 |
| --- | --- | --- | --- |
| Lc | 密码 | “Lc=27”时可查看并修改参数值。 | 0 |
| Fc | 温度单位 | 0：摄氏度； 1：华氏度 | 注5 |

注5：PT100/CU50热电阻：(0～1) 0；  E/K型热电偶： (0～0) 0；

内部参数表 -4

| 参数指示 | 参数名称 | 参数功能说明 | （范 围） 出厂值 |
| --- | --- | --- | --- |
| Lc | 密码 | “Lc=567”时可查看并修改参数值。 | 0 |
| rST | 恢复 出厂值 | 0： 取消恢复出厂值； 1： 确认恢复出厂值。 | (0～1) 0 |

- 九、接线图

特别提醒： 1）接线时为降低对仪表的干扰，请注意强电线路（如电源线和负荷线等）

和弱电线路（如传感器信号线和按键引出线等）分离。

2）电源电压为220VAC或110VAC（仅可选择一种电压，订货时请说明）,

L、N仅表示控制器电源，实际接线无需区分火线和零线。

1

2

3

4

5

6

加热

TC

+

-

L

N

1

2

3

4

5

6

加热

7

8

9

K

A

G

外接可控硅

TC

+

-

L

N

加热

1

2

3

4

5

6

7

8

外接可控硅

G

A

K

TC

+

-

BTAXX

G

A

K

！

L

N

+

-

1

2

3

4

5

6

7

8

9

固态继电器

报警

TC

+

-

L

N

1

2

3

加热

4

5

6

TC

+

-

L

N

- 十、注意事项

1、因本产品为电热式，所以用电功率较大，使用前首先要查看电源的负载受力，以防过载，如使用电源符合使用条件，再接通后面接线端（接地线一定要良好）。

2、该产品使用220伏交流电，电源采用三脚安全插头，其中一只最长的脚，为安全接地脚，为此对应使用三眼插座应妥善接地。

生产商：宁国沙鹰科学仪器有限公司

运营商：沙鹰科学仪器（上海）有限公司